附件一：

胎儿母亲监护仪参数需求表

一、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸，体温）；

- 选配：

  - 内置大容量充电锂电池，可不间断监护；

  - 外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可调整；

  - 具备双胎监护功能

  - 可选配无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

  - 无线探头可外接心电导联线测量母亲心率

- 工作环境：

- 工作电压： 100-240V～　工作频率： 50/60Hz

- 温度：+5ºC~+40ºC

- 湿度：25%~80%（无冷凝）

- 大气压：860hPa~1060hPa

- 产品性能：

  - 整机

  - 一体化探头架设计，方便医生出诊；

  - 飞梭和硅胶按键操作；

  - 隐藏式提手，方便移动；

  - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

  - 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

  - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

  - 模块化结构，方便升级；

  - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

  - 60小时CTG存储、回放，打印；

  - 具有查找监护记录功能；

  - 易装纸打印结构设计；

  - 具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST 评分方式，每分钟更新一次评分结果。

  - 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息

  - 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

  - 支持外接U盘存储监护数据；

  - 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

  - 中英文操作界面；

  - 良好的人机对话界面，多种界面可选；

  - 可选配大容量锂电池供电；

  - 显示：

    - 高清晰液晶彩屏，多角度翻转。

    - 专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母胎监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面等；

    - 胎心率正常范围区域标识（可调）；

    - 监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

    - 母亲参数列表，列表记录时间、心电、血氧、收缩压、舒张压、平均压、呼吸率和体温，每分钟记录一次；

    - 可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

  - 探头：

  - 符合人机工程学原理；

  - 具备防水设计；

  - 探头可在水下工作，支持水中分娩；

  - 探头不受水压和温度变化影响，确保测量的精准性；

  - 胎心：防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定；

  - 宫缩压力：0-100相对单位，非线性误差±10%

  - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 胎动计数显示范围：0 ~ 999；

  - 胎儿监护指标

    - 胎心：

| 超声技术： | 脉冲多普勒及自相关 |
| --- | --- |
| 超声频率： | 1MHz |
| 胎心率范围： | 30 bpm ～ 240 bpm |

    - 宫缩压力：

| 宫缩压 范围： | 0 ~ 100 |
| --- | --- |
| 归零方式： | 自动/手动 |

    - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

  - 母亲监护指标:

    - 心电：

| 导联 | 3导联 |
| --- | --- |
| 心率显示范围： | 30bpm ~ 240bpm |
| 测量精度 | ±2bpm |

无创血压：

| 测量范围： | 收缩压：40mmHg ~ 270mmHg 舒张压：10mmHg ~ 215mmHg 平均压：20mmHg ~ 235mmHg |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1 mmHg |
| 袖带压力范围： | 0～300 mmHg |
| 测量精度： | 最大平均偏差不超过  mmHg（ kPa） 最大标准偏差不超过 8mmHg（ 1.2 kPa） |

    - 血氧饱和度：显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值

| 血氧测量范围： | 50% ~ 100% |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1% |
| 测量精确度： | 90% ~ 100%： ±2% 70% ~ 90%： ±4% < 70%： |

    - 呼吸：  阻抗法

| 显示范围： | 0rpm ~ 120rpm |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1rpm |
| 测量精度： | ±3rpm |
| 呼吸波形图： | 胸阻抗法提供呼吸波形显示 |

    - 脉率

| 脉率显示范围 | 30 bpm ~ 240 bpm |
| --- | --- |
| 数据更新周期： | 2秒 |
| 测量精度： | ±3bpm |

    - 体温

| 显示范围： | 0°C ~ +50°C |
| --- | --- |
| 更新时间： | 1 ~ 2 秒 |
| 测量精度： | ±0.3°C （ 不包括探头误差: ±0.1 °C； 探头: ≤ ±0.2 °C） |

  - 打印：

- 7.1 内置国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 7.2 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，快速打印速度15mm/s；

- 7.3 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，具有打印倒计时功能；

- 7.4 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 7.5打印结束后给予声音提示；