附件：

(一) 可视喉镜技术参数

1、整机一体化设计，3英寸高清晰液晶显示屏，全视角范围内无反光，小巧、轻捷、方便操作、适应症范围更广泛

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

6、镜片角度：42度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、分辨率≥3.72 LP/mm，像素≥100万像素

10、纺锤型短手柄设计，握持舒适

11、具有特殊防雾功能

12、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

13、充电器输出：5V，1000mA

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、由厂家负责售后服务

(二) 彩色多普勒超声诊断系统

一、主要技术规格及系统概述：

1、主机成像系统：

2、高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，可任意旋转；

3、操作面板具备触摸屏≥13.3英寸。触摸屏可独立调节角度15度；

4、多倍信号并行处理技术；

5、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；

6、数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

7、解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转；

8、曲线解剖M型技术；

9、彩色多普勒成像技术；

10、彩色多普勒能量图技术；

11、方向能量图技术；

12、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)；

13、智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维、彩色多普勒、频谱多普勒的优化；

14、空间复合成像技术；

15、斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节16、具备血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化；

17、穿刺针增强技术，具有双屏对比显示，并支持角度校正；

18、图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥20倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

19、具备工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；

20、支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥45分钟。（非外接UPS电源）；

21、支持超声远程会诊系统；

22、内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

23、要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。

24、先进成像技术：

25、造影成像技术及造影定量分析功能

（1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头；

（2)支持微血管造影增强功能

（3)双计时器

（4)支持向后存储，≥8分钟电影；支持向前存储

（5)具备混合模式

（6)支持造影图像和组织图像位置互换

（7)造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线

（8）时间灌注成像技术，在微血管造影增强功能的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息

26、3D/4D成像技术

（1) 常规成像模式：表面成像、梯度亮度、骨骼成像、最小回声成像、X-线成像等≥5种成像模式；

（2)容积光源渲染成像，支持多角度虚拟光源：

（3)断层切片成像，同屏显示≥26幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。

（4)容积任意剖面成像技术；

（5)通过一键自动获取多个胎儿标准切面及获取≥4项常用测量指标

（6)胎儿面部自动识别及测量，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。

（7)三维自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

27、应变式弹性成像技术

（1)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率的测量

28、TDI组织多普勒成像

（1) TDI成像模式：组织速度成像、组织能量成像、频谱成像、M型成像

（2)TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；

29、组织追踪成像定量分析

（1)二维模式下追踪心肌运动

（2)具有曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率

（3)支持牛眼图显示和报告显示

29、Stress Echo负荷成像单元

30、测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

（1）常规测量软件包

（2）基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

（3）定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

（4）全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

（5）妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构；同时具备子宫内膜自动识别及测量技术。

（6）产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标。

（7）自动NT测量

（8）心脏测量软件包：心内膜自动描迹

（9）腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

（10）B线自动测量

（11）自动胸膜线测量

（12）小器官测量软件包

（13）血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项。

31、图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

32、硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

33、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

34、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影

35、连通性要求：

（1）支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口

（2）可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站

（3）支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

二、系统技术参数及要求：

1、系统通用功能：

（1）主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。

（2）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

（3）探头规格

（4）频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

（5）二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

（6）腹部凸阵探头（1.0-5.5MHz）

高频探头（5.0-15.0MHZ）

心脏探头（1.0-6.0MHZ）

2、二维显像主要参数：

（1）增益调节：B/M/D分别独立可调，≥255，可视可调

（2）TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

（3）显示深度≥40cm

（4）伪彩图谱: ≥12种

（5）最大帧率: ≥220 帧/秒

（6）动态范围：≥270，可视可调

（7）频谱多普勒：

（8）显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

（9）最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

（10）最低测量速度：≤13.1cm/s

（11）偏转角度: ≥±15° (线阵探头)

（12）取样宽度及位置范围： 0.5-20mm

（13）零位移动：8级

（24）实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

3、彩色多普勒：

（1）显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

（2）取样框偏转: ≥±20°，取样框可根据探头血流方向自动调节

（3）最大帧率: ≥200 帧/秒

（4）彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

4、记录装置：

（1）内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、WMV、AVI、MP4格式直接导出。

（2）内置数字录像机

（3）内置USB接口≥6

5、外设和附件

（1）支持主机一体化耦合剂加热器

（2）腔内探头放置架

（3)抽拉小键盘

(4)支持脚踏开关

(三) 全自动化学发光免疫分析仪

1、电源：AC 100-240 V,50/60 Hz

2、温控：±0.3℃

3、重复性：CV≤8%

4、线性相关系数：R≥0.99

5、携带污染率：≤2x10-6

6、操作环境：

（1）温度:10℃~30℃

（2）湿度:30%-70% RH

（3）大气压力:61.6~106.0 kPa

7、样本位：一次可装载6个样本，内置一维码扫描仪，自动获取病人信息。测试过程中可连续装载，急诊优先。同时可装载12个单人份独立试剂卡，试剂卡条码自动扫描识别

8、联网功能 ：支持LIS双通

9、检测时间：首结果时间：15分钟；测试速度：24测试/小时；24小时待机，样本随到随测

10、检测原理：直接化学发光(磁珠吖啶酯体系)

（四）除颤仪

1、具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；

2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
4、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
5、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
6、支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
7、配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
8、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
9、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
10、体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

11、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
12、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
13、可选配：起搏、体内除颤、升级SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能

14、符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55。

（五）强脉冲光治疗仪

一、	主要技术要求

1、	彩色触摸屏显示器≥8.0寸

2、	应用模式：治疗、脱毛等多种模式

3、	搭载英国进口脉冲氙灯、日本TDK电源，光源发射稳定、均匀

4、	TEC冷却模块：TEC制冷模块可确保治疗头最低可达≤-4°C

5、	出光口尺寸：

治疗手柄≥40mm×8mm

脱毛手柄≥50mm×10mm

6、	能量密度：

能量密度（治疗）：0J/cm2〜35J/cm2

能量密度（脱毛）：0J/cm2〜22.8J/cm2

7、脉宽：

脉宽（治疗）：3 ms〜30 ms可调

脉宽（脱毛）：3 ms〜30 ms可调

脉冲间隔：3 ms〜30 ms可调

脉冲个数：1-4个可调

放电间隔：1s-3s可调

高频触发技术：静音操作技术 ≤50dB

蓝宝石透光晶体：蓝宝石接触式晶体探头，使出光口更加通透，光源充分均匀的释放且耐磨损。

13、智能独立可调参数：自动生成有效的脉宽能级参数

14、光谱范围：治疗：530nm-1200nm；脱毛：610nm-1200nm

15、发光一年质保次数：≥50万发

（六）超脉冲点阵激光治疗机

A、功能：汽化切割；点阵、人工点阵、磨削；

B、激光控制系统：

1、激光波长：10.6微米；激光管模式TM00模；终端功率30W，峰值功率600W；

2、七关节输出导光系统，360度无死角；

3、图形控制系统，国家专利技术，并提供专利证书，国际和国内安全认证：FDA、CE；

终身免费升级系统；

4、超级脉冲电源控制系统，输出频率可达1000HZ（附国家检测报告），可以达到汽

化温度；

5、焦点光斑直径≦0.1mm；

6、刀头焦距 F=50mm；

7、引导光束，532nm绿色半导体激光输出≤5mw；

8、10英寸工业级数码显示触摸屏；

C、软件控制系统

专业的原厂工作模式控制软件系统，五种工作模式可选(扫描、连续、重复脉冲、单次

脉冲、超级脉冲)；二种扫描方式可选(顺序扫描，乱序扫描)；

连续工作模式：1~30W,每1W步进可调；

脉冲工作模式：脉冲间隔0.1ms~99ms，每0.1ms步进可调；

单次脉冲模式：脉冲间隔0.1ms~99ms，每0.1ms步进可调；

超级脉冲频率1~1000HZ，每1HZ步进可调；

可显示指引光工作状态，可自动控制开光关光；

D、扫描技术部分1、工作方式：振镜扫描（点阵）

扫描方式：顺序扫描，乱序扫描

HFLS范围：1×1mm至 20×20mm，每0.1mm步进可调

扫描图形：直线、正方形、三角形、正六边形、圆形、圆环、平行四边形等多达11种图

形可选

扫描速度：≥8m/s；

每点脉冲能量（浅层）：1~150mj，每1毫焦步进可调

每点脉冲能量（深层）：1~99mj，每1毫焦步进可调

微点间距：0.1mm~2.5mm，每0.1mm步进可调

2、工作模式：表层模式、深层模式、混合模式、除皱模式

3、扫描次数：1~20步进可调

4、控制系统：保存设置最多可保存1000套常用参数

5、后台界面:能量自动校准，也可手动校准功率

（七）超脉冲二氧化碳激光治疗机

1.激光波长：10.6μm

2.输出功率范围：1～30w（可调）

3.输出方式：聚焦、散焦、扩束

4.刀头焦距：f=100mm

5.引导光束：红色半导体激光（650nm，2mw）

6.系统控制：微电脑控制

7.排烟系统：内置吹烟方式

8.手术控制：脚踏开关

9.冷却方式：内置封闭水冷循环系统

10.显示方式：数码显示（JZ-1C）、彩色液晶显示器（JZ-1D）

11.导光系统： 6关节扭簧导光臂（6种治疗刀头）

12.工作状态： 连 续 ：1～30w，每一瓦步进可调

13.单 脉 冲：开时间可正确显示和预置，0.01秒～2.95秒，每0.01秒步进可调

14.重复脉冲：开时间和关时间可正确显示和预置,0.01秒~2.95秒,每0.01秒步进可调

15.超脉冲：调制频率为1000Hz

16.工作环境温度： 5～40℃

17.相对湿度：<80%

18.输入电源：交流220v，50Hz

（八）光子治疗仪

1、显示界面：  8寸TFT高分辨率彩色液晶屏，电容触摸屏；

2、操作方式：触摸屏操作；

3、软件功能：管理员密码设置、系统背光设置、系统时间设置、界面个性化定制；

4、输出通道：单通道独立输出；

5、波 长：红光源波长：640nm±20nm；  蓝光源波长：460nm±20nm；黄光源波长：

590nm±10nm

6、发光芯片中心表面光功率密度≥1600mW/cm²；  (提供检测报告)

7、光杯口表面中心处光功率密度：  ≥630mW/cm2；  (提供检测报告) ；

8、时间设置：0 min~99 min 连续可调；

9、红蓝黄三色光源，由6个高能芯片灯泡组成一个弧面独立发光；

10、距离发光面10CM治疗表面的面积≥1200cm²；  (提供检测报告)

11、输出方式：红光、蓝光、黄光可以单独输出，光能量强度可调；

12、能量设置：红光治疗强度1~10级可调，蓝光治疗强度1~10级可调，黄光治疗强

度1~10级可调；

13、外观要求：推车式；使用高档的向荣静音脚轮

14、配件要求：采用半导体固态，高亮度、长寿命、大功率芯片发光光源；采用大扭矩、

长臂展力臂；

15、拥有独立自主的专利技术，  (证件证明) ，高新技术企业可获得加分。

中医药适宜技术推广中心建设项目主要技术参数

（一）县级中医药适宜技术推广平台

通过建设县级中医药适宜技术推广平台，辅助县级中医医院规范使用中医药适宜技术，面向辖区内乡村两级医疗卫生机构推广中医药适宜技术，全面提升县域中医医院中医药适宜技术服务水平。

（二）无线便携录播平板电脑

1、 为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，高性能低故障的固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。

2、 主机要求内置电池，电池容量≥10000mAH，满状态运行可续航不低于6个小时。主机支持显示电池电量，可在低电量时进行报警。

3、 主机集成触摸屏要求≥14英寸，方便在各种场景下进行操作，具备一键复位功能，确保设备运行的安全性。

4、 主机内置无线传输模块，支持无线摄像机、无线图传盒等视频信号接入，要求总路数≥5路。

5、 为满足随时随地发起直播的需求，要求主机内置4G移动网络模块，直接插入SIM卡即可实现上网，并支持电信，移动等运营商。

6、 为满足复杂场景音频传输需求，主机要求内置无线音频模块，并标配与主机无线音频模块配套的无线手持麦、无线领夹麦、无线音频传输器，确保用户启动后即可自动匹配使用，无需复杂操作。同时主机也可自由修改音频频道，可根据麦克风、领夹麦频道及时修改，避免信号干扰，保证通讯质量。

7、 主机要求支持无线音频、本地音频、网络音频等多种信号接入，同时主机具备多种物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示。

8、 要求主机支持多路音频选择性输出，并支持≥6路混音输出，且对每一路音频可单独控制音量。

9、 要求主机支持以触屏的方式将任意画面信号拖拽到预览窗口，完成多画面合成工作，确保主机易用性。

10、 要求主机支持多种直播码率的设置，根据网络传输情况，可选不少于流畅、高清、超高清3档级别，确保高质量直播。

11、 主机应支持无线控制摄像机方向，缩放功能；支持拍摄颜色、亮度、对比度、白平衡、色度进行手动调节；并可以保存为自定义模式，方便使用过程中快速调用。

（三）无线直播台系统软件

1、 系统自带网络带宽测试功能，在直播过程中可对网络带宽、丢包率等进行实时监测，并带有醒目状态指示信息。=

2、 系统要求支持DHCP协议，自动获取网络地址，支持MAC地址显示，解决局域网对MAC地址认证的需求。

3、 系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现音视频在线互动教学。

4、 视频录制文件基于H.264、AAC视音频编码方式。要求系统每路预监场景设置不少于3路预置位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏直接进行切换输出。

（四）无线防水摄像机

1、 摄像机要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，能够在户外雨天环境中正常运行。

2、 无线摄像机可同时输出两路视频流，一路近景，一路远景；近景画面支持电子云台，在4k-720间任意缩放。

3、 摄像机要求支持4K高清，最大分辨率可达3840*2160。

4、 无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离不小于300米，室内不小于150米。

5、 支持标准协议：802.11a/n, 802.11i无线协议。

6、 支持无线工作频率：5.1～5.9 (GHz) 频率可选择。

7、 摄像机要求内置电池，电池容量不小于6700mAH，可续航不小于8个小时，以满足户外场景需求。

8、 摄像机要求支持机械云台，水平180度，垂直75度，支持不少于3个预置位。

9、 为满足室外使用的需求，要求摄像机具备防水、防尘功能

10、 支持手动/自动选择信道抗干扰模式：。

11、 支持光圈数：F2.0，支持数字降噪：2D﹠3D数字降噪。

12、 支持曝光模式：长曝光模式、低光优先、高光优先。

（五）采集端软件V1.0

1、 支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置

2、 支持智能局域网搜索摄像机IP功能

3、 支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能

4、 支持编码参数快速设置，对码流、码率、关键帧等自由调节

5、 调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作

6、 支持全景与特写双输出画面预览

7、 支持实时显示CPU 占用率

（六）无线防水摄像机

1、 摄像机要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，能够在户外雨天环境中正常运行。

2、 无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离不小于300米，室内不小于150米。

3、 支持标准协议：802.11a/n, 802.11i无线协议,支持无线工作频率：5.1～5.9 (GHz) 频率可选。

4、 摄像机要求内置电池，电池容量不小于6700mAH，可续航不小于8个小时，以满足户外场景需求。

5、 为保障录制数据安全不丢失，摄像机可支持扩展内存TF卡功能，能够实现摄像机端录制视频文件备份并可通过FTP连接下载。

6、 摄像机要求支持机械云台，水平180度，垂直75度，支持不少于3个预置位。

7、 为满足室外使用的需求，要求摄像机具备防水、防尘、透雾等功能，在大雨、沙尘、雾霾等恶劣天气情况下也能正常运行，并支持在-10到60温度范围内正常使用；

8、 支持手动/自动选择信道抗干扰模式。

9、 支持曝光模式：长曝光模式、低光优先、高光优先。

10、 摄像机要求支持不低于10倍光学变焦，可支持扩展不低于32倍电子变焦，能够在焦距5.1-51.0mm内进行缩放，支持1080P@30、720P@30等多种分辨率

（七）无线图传盒

1、 设备要求内置无线传输模块，支持音视频数据无线传送功能。

2、 为满足多场景的使用需求，无线图传设备要求具备≥1VGA输入、≥1路VGA输出、≥1HDMI输入，≥1路HDMI输出；且支持VGA和HDMI音视频信号的输入与环出。

3、 无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离不小于300米，室内不小于150米。

4、 设备需支持手动拨码功能，通过拨码可选择视频输入类型，音频输入类型、设置网络IP地址。

5、 设备要求内置电池电池容量不小于6700mAH，可续航不小于8个小时，以满足户外场景需求。

6、 设备需具备液晶显示面板，能够显示设备IP、电量、版本信息、音频输入类型。

7、 设备要求支持多种音频输入接口，LINE IN≥1路; MIC IN≥2路 ;

8、 视频编码格式支持H.264，音频编码采用标准的AAC格式。

9、 无线工作频率支持5.1—5.9 (GHz) 频率可选择。

10、 抗干扰模式支持手动/自动选择信道模式。

（八）VGA数据编码软件V1.0

1、 支持系统序列号、设备型号、版本号、内核版本等信息显示；

2、 系统支持编码方式、分辨率、帧率、码率状态显示。

3、 系统支持VGA图像采集的微调功能，微调比例支持按照高、中、低三种模式自由选择；

（九）指向性电容麦克风

1、采用电容性咪头，实现高品质录音效果；

2、频率范围：50Hz-16KHz；

3、灵敏度：-37±3dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz)

4、输出阻抗：200Ω±30%；

5、最大声压级≥130dB

（十）航空箱

1、 定制版航空箱，支持项目主要设备放置，配备万向轮，可以一个人轻松拉动设备；

2、 定制版航空箱内部泡棉要求根据设备规格定制，能够将设备和配件完美嵌套，避免运输过程中损坏的风险；

（十一）摄像机拾音器

1、具备通用3.5mm接口，支持对接无线防水摄像机进行环境音采集，建议采集范围在5米以内

（十二）折叠三脚架

1、 脚管材质：铝合金；

2、 三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05KG；

3、 工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm；

4、 锁紧方式：旋钮式锁紧；

5、 安全承重：≥11KG；

（十三）控制键盘

1、 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，集成供电和数据传输，即插即用。

2、 导播控制键盘采用LCD液晶显示，能够显示当前运行的系统和预置位信息。

3、 导播控制键盘支持对不少于4路无线摄像机进行预置位设置和调用，每路无线摄像机支持不少于3个预置位快速设置和调用。

4、 支持不少于5个无线信号切换按键，无需操作导播主机即可以实现快速的信号切换。

5、 导播控制键盘采用经久耐用的四维操纵摇杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 。

（十四）LED显示屏

1、根据现场情况定制\像素点采用1红1蓝1绿三合一\钢挂贴墙式安装\模组尺寸：320mm*160mm\像素点间距：≤2mm\物理密度：≥250000点/㎡\最大对比度：≥7000:1 输入接口1*HDMI2.0 ;4*DVI;1*3G-SDI(IN-LOOP),输出接口8路千兆网口 最大带载1040万像素

（十五）专业音响

1、频率范围：50Hz-18KHz

2、额定输入功率：250W（连续）500W（节目信号） 1000W（峰值）

3、灵敏度：96dB（1W/1M）

4、最大声压级：120dB（连续）126dB（峰值）

5、额定阻抗：4Ω

6、分频器类型：PASSIVE

7、低音单元：2*8"（50mm音圈）

8、高音单元：4*3"（纸锥高音）

9、超高音单元：4*2.5"（带式高音）

10、输入连接：金属接线柱

11、安装：U型吊架、多点吊挂

12、尺寸：610*428*367mm

13、重量：25KG

（十六）专业功放

1、频率响应:20Hz-20KHz，+0/-1dB

2、40立体声(每声道)额定功率:600 W

3、80立体声(每声道)额定功率:500 W

4、8Q桥接额定功率:1200W

5、40立体声工作一分钟以上额定功率:500W,

6、80桥接工作一分钟以上额定功率:1

7、规格简述 200W，

8、总谐波失真:<0.5%，20Hz-20kH

9、互调失真:≤0.35%，输入灵敏度:0.775V

（十七）调音台

1、2编组4母线调音台（带USB连接口输入）

2、4路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器

3、内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合

4、分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能.

5、6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回

6、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出.

7、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡

8、100MM长行程推子控制.

9、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源.(带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼)

（十八）话筒

1、载波频段： UHF 640MHz – 690MHz

2、频率稳定系数 ：±10PPM

3、可调信道数： 200CH

4、音频频响 ：50Hz-18KHz

5、音频失真 ： ＜0.5%

6、振荡方式 ：锁相环频率合成技术（PLL）

7、谐波辐射  ：＜-63dBm

8、谐波抑制： >50dB

9、频带宽度 ： 50MHz

10、最大偏移度 ：±45KHz

11、类型：动圈式, 心型指向性

12、RF 功率输出： 10mW

13、电池 ：AA X 2

14、电流消耗 ： 90mA

（十九）无线会议1拖4

1、通信制式：pi/4DQPSK

2、通信频率：500-900MHz

3、通信方式：FHSS,48频点

4、音频数据：16bit 48KHz，PCM

5、音频频响：30Hz-20KHz

6、音频延时：2.5毫秒

7、音频通道数：4/8通道

8、无线接收模式：P2P模式、真分集模式

9、信噪比：≥74DB（A计权）

10、总谐波失真：≤0.24%（30HZ-20KHZ）

11、按键：带确定功能的电子旋钮

12、显示屏：256*64点阵液晶屏

13、供电：1A 220CAC 50HZ

14、功耗：17.7W

15、尺寸（L*W*H)：428*240*65（mm）

16、重量：4.1KG

17、工作/保存环境：室温0°C-45°C/-20°C-50°C

（二十）会议话筒充电器

1、允许充电单元数量：1个

2、电源：USB充电、DC5V3A

3、功率：15W

4、电池最大充电电压：4.25V

5、电池最大充电电流：2.8A

6、状态指示：在充：绿色指示，充满：红色指示

7、尺寸：125*145*15（mm）

8、重量：0.15KG

9、工作环境：室温0°C-45°C/-20°C-50°C

（二十一）时序电源

1、八路电源时序器适用于音响、电脑、电视广播系统及其它需要按顺序启动的用电设备，有效控制开关机规则

2、有保护音响器材免受电流冲击，减少用电设备对输电线路的冲击电流

3、100V-240V电压通用

4、采用30A优质继电器，单路最大输出30A

5、大功率线路，满足较大电路系统使用

6、芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠

7、万能插座，适用各种类型插座使用

(二十二)电脑

1、屏幕尺寸：21.5

2、运行内存：8GB

3、硬盘容量：256固态

4、CPU：i5

5、系统类型：64位操作系统

6、操作系统  Windows11 64位

（二十三）复印机

1、最大打印/复印尺寸：A4

2、最大打印/复印方式：激光静电转印方式

3、感光材料：OPC

4、显影系统：干式双组份显影

5、定影系统：高级快速定影系统

6、分辨率：扫描/复印600*600dpi  打印1200*1200dpi

7、连续输出速度：24页/分钟

8、连续复印张数：1—999张

9、电源：220-240 4A 50/60Hz

（二十四）不间断电源

- 容量：3KVA/2400

- 输入电压：115-300

- 电池充电时间：6小时90%

- 输入频率：40HZ-70HZ

- 转换时间：0S

- 输出电压：200V±3% AC（逆变输出）

- 输出频率：50HZ±0.25（电池模式）

报价格式如下：

| 序号 | 名称 | 单位（台/套） | 数量 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |